## Sheet1
小程序目标温度 | 无艾绒片的温度 |  | 有艾绒片的温度 |  | 注：不同的机型，不同的室温，不同的加热方式（40---65一度一度加上来和直接开到65，温度有所偏差），不同的艾绒（有薄有厚）。都会引起加热片温度的偏差。此测试数据只对当时测试的艾瑶珠及艾绒有效
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值
40 | 48.3 | 51.6 | 40.2 | 40.7
41 | 49.2 | 52.6 | 41 | 41.5
42 | 50.1 | 53.6 | 41.9 | 42.6
43 | 51.5 | 54.8 | 43.3 | 43.8
44 | 52.3 | 56.6 | 44 | 44.5
45 | 53.4 | 57.8 | 45.6 | 46.1
46 | 55.2 | 59.2 | 46.8 | 47.4
47 | 57.3 | 60.6 | 47.7 | 48.2
48 | 57.5 | 61.1 | 48.1 | 48.5
49 | 59 | 62.8 | 49.3 | 49.8 | 室温：25.5----27.5
50 | 60 | 63.5 | 49.7 | 50.3 | 如果在太阳底下，温度会升高，如果在比较凉快的空调屋，温度会有所减少
51 | 61.2 | 64.5 | 50.6 | 51
52 | 62.5 | 65.5 | 51.6 | 52.1 |  | 总结：贴上艾绒之后的方差比较小，温差变化不会太大，没贴的，最高温和最低温的温差较大。 方差越小越好，建议改进一下
53 | 63.5 | 66.3 | 52 | 52.6 | 1.测试数据，一开始会达到很高，但是等几分钟后会降下来。本数据都是稳定之后的数据，并非一开始的最高值数据； 2.直接打开的温度，和一度一度升上来的温度也会有所差异。 比如：一开始（65度时），加热片温度可以达到85，但是稳定之后再82左右。有艾绒片时候，受影响较小
54 | 64.3 | 67.7 | 52.9 | 53.5
55 | 66.1 | 69.5 | 53.3 | 53.9
56 | 67.1 | 70.8 | 54.6 | 55.1
57 | 67.9 | 71.6 | 55.5 | 56.1
58 | 68.8 | 73 | 56.5 | 57.2
59 | 71.2 | 74.5 | 57.7 | 58.1
60 | 72.3 | 75.5 | 57.9 | 58.5
61 | 72.6 | 76.3 | 58.8 | 59.2
62 | 75.1 | 78.8 | 59.7 | 60.3
63 | 75.9 | 79.8 | 60.8 | 61.3
64 | 76.8 | 81.2 | 61.1 | 61.7
65 | 77 | 81.8 | 62 | 62.5
最高85，开机加热的时候。温度之后再82附近
基本信息
电池容量：480mA
加热片直径：2cm
艾瑶珠直径：4.5cm
艾绒厚度：3--4mm
测试版本：1.0版本
程序：cc-2
灯的档位和温度
颜色 | 对应温度 | 小程序温度 | 无艾绒实际温度 | 有艾绒实际温度
绿色 | 45 | 45 | 53.4---57.8 | 45.6---46.1
蓝色 | 50 | 50 | 60---63.5 | 49.7---50.3
黄色 | 55 | 55 | 66.1---69.5 | 53.3---53.9
紫色 | 60 | 60 | 72.3---75.5 | 57.9---58.5
红色 | 65 | 65 | 77---81.8 | 62---62.5
功耗及充电时长
冲满电 | 耗完电
69 | 76
64 | 77 |  | 不同的艾瑶珠电池容量可能不同，在一个就是受温度的影响，使用时长以及充电时长可能会有所偏差，但是不会太大
67 | 72
68 | 75 |  | 总结：65--70分钟左右充满，最高温度情况下70--80分钟左右耗完
65 | 76
艾绒片的说明
艾草：全草入药，有温经、去湿、散寒、止血、消炎、平喘、止咳、安胎、抗过敏等作用。艾叶晒干捣碎得“艾绒”，制艾条供艾灸用，又可作“印泥”的原料。此外全草作杀虫的农药或薰烟作房间消毒、杀虫药。嫩芽及幼苗作菜蔬。 艾晒干粉碎成艾蒿粉，还可以做天然植物染料使用。民间认为艾草还有辟邪、招百福的作用，端午期间挂艾草于门上，相沿成习，遂成端午风俗。 我司采用的艾绒：原产地是河南南阳，通过30:1的比例所制作出来的黄金艾绒，可以完美的适配到艾瑶珠上，可以精准定位各个穴位进行针灸，可以使患处更快的康复和治疗。非常适合各个年龄段的朋友使用，且携带方便，随时随地的使用。 2次，软了就不能用了，一次一换最好
待机时长
如果在不使用的情况下，且标准温度情况下，自然待机时长为7天(实际测试时间为6.5天)
体感温度
加热一分钟 | 没啥变化
加热两分钟 | 明显感觉温度上升
加热3---4分钟 | 已经感觉温度有点热了 |  |  | 总结：一开始不建议使用5挡，使用四挡比较好，如果感觉温度低，后期可以调到5挡，但是建议不要一直维持在五档。被烫伤的风险还是有的 建议：当检测到艾绒片温度达到62度的时候，sleep5分钟或者10分钟，之后再把温度降5度，这样就不会因为温度过高造成对皮肤的损伤
加热5--7分钟 | 已经感觉有点烫了
加热7--10分钟 | 此时，已经习惯了这个热量，并没感觉到灼热感。 当，撤下艾瑶珠的时候，测试的温度为42度（不太准确，因为当扯下艾瑶珠的时候，会有大量的热散发出来。）。之前用那个表测试的温度是46度左右
测试人：25岁成年人 最高温度持续了13分钟，已经被烫伤 管工，闫亮这边没问题。但是加上精油不行，实际体验温度会增高
重量：28g